(Prilog 3.)

Evidencijski broj nabave: E-JN-402-2026

Predmet nabave:  Termo kamera

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Predmet nabave - Profesionalna termo kamera s pripadajućim softverom, namijenjena za provođenje termografskih ispitivanja električnih, mehaničkih i procesnih sustava u laboratorijskim i terenskim uvjetima. Uređaj mora omogućavati siguran, učinkovit i standardiziran postupak mjerenja i analize toplinskih parametara, uz poštivanje važećih normi i propisa.

Svrha nabave - Osigurati pouzdanu i kvalitetnu termografsku opremu za potrebe nastavnih i znanstveno istraživačkih aktivnosti, unapređenje dijagnostike tehničkih sustava, povećanje učinkovitosti rada te osiguravanje visoke razine sigurnosti i profesionalnih standarda.

Sukladno zahtjevima Naručitelja, ponuditelj je dužan u navedenoj tablici tehničkih specifikacija ispuniti stupac DA/NE te ispunjenu tablicu priložiti kao sastavni dio ponude.

Ponuditelj je obvezan ispuniti tablicu tehničkih specifikacija i jasno označiti odgovara li ponuđena oprema svakom pojedinom tehničkom zahtjevu.

Uz ispunjenu tablicu, ponuditelj je obvezan dostaviti službenu tehničku dokumentaciju proizvođača (tehnički list, katalog ili drugi jednakovrijedni dokument) iz koje su vidljive stvarne tehničke karakteristike ponuđene opreme te ispunjavanje svih minimalnih zahtjeva iz ove dokumentacije.

U slučaju neusklađenosti navoda iz tablice i dostavljene tehničke dokumentacije, važećim će se smatrati podaci iz službene dokumentacije proizvođača.

Predmet nabave uključuje isporuku opreme, instalaciju, konfiguraciju, testiranje, puštanje u rad na lokaciji korisnika, provedbu obuke te osiguravanje potpune funkcionalnosti opreme.

| ### Minimalne tehničke karakteristike termo kamere | ### Ispunjava (DA/NE) | ### Stvarni podatak ponuditelja | ### Dokumentacija (str.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Namjena i funkcionalnost |  |  |  |
| Termovizijska kamera mora omogućavati siguran pregled visokonaponskih i drugih potencijalno opasnih objekata. |  |  |  |
| Mora omogućavati brzu dijagnostiku električnih, mehaničkih i procesnih kvarova. |  |  |  |
| Sustav mora podržavati inspekcijske rute i sustavno praćenje mjernih točaka. |  |  |  |
| Mora omogućavati pregled bliskih i udaljenih ciljeva uz brzo prebacivanje između širokokutnog i telefoto prikaza. |  |  |  |
| - Optički sustav |  |  |  |
| Kamera mora imati dvostruki objektiv (Dual FOV) s minimalnim vidnim poljima: |  |  |  |
| približno 42° × 32° (širokokutni način rada), |  |  |  |
| približno 24° × 18° (telefoto način rada). |  |  |  |
| Mora omogućavati brzo prebacivanje između vidnih polja bez potrebe za izmjenom leće. |  |  |  |
| - Detektor i rezolucija |  |  |  |
| Minimalna infracrvena rezolucija: 640 × 480 piksela. |  |  |  |
| Detektor mora osiguravati visoku kvalitetu termalne slike i preciznu prostornu razlučivost. |  |  |  |
| - Toplinska osjetljivost |  |  |  |
| Termalna osjetljivost (NETD): |  |  |  |
| ≤ 30 mK pri 30 °C za vidno polje 42°, |  |  |  |
| ≤ 40 mK pri 30 °C za vidno polje 24°. |  |  |  |
| Kamera mora omogućavati detekciju minimalnih temperaturnih razlika. |  |  |  |
| - Točnost mjerenja |  |  |  |
| Minimalna točnost mjerenja: |  |  |  |
| ± 2 °C ili |  |  |  |
| ± 2 % izmjerene vrijednosti (ovisno što je veće) |  |  |  |
| - Brzina osvježavanja slike |  |  |  |
| Minimalna frekvencija slike: 30 Hz. |  |  |  |
| Sustav mora omogućavati nesmetano praćenje dinamičkih toplinskih promjena u realnom vremenu. |  |  |  |
| - Mjerni temperaturni raspon |  |  |  |
| Kamera mora podržavati najmanje sljedeće mjerne raspone: |  |  |  |
| Od - 20 °C do + 120 °C, |  |  |  |
| od 0 °C do + 650 °C. |  |  |  |
| Mora omogućavati automatsko ili ručno prebacivanje između raspona. |  |  |  |
| - Vizualna kamera |  |  |  |
| Integrirana digitalna kamera minimalne rezolucije 5 MP. |  |  |  |
| Mora imati ugrađeno LED svjetlo za snimanje fotografija i videozapisa u uvjetima slabog osvjetljenja. |  |  |  |
| Mora omogućavati istodobno snimanje termalne i vizualne slike. |  |  |  |
| - Pohrana i upravljanje podacima |  |  |  |
| Pohrana podataka na izmjenjivu memorijsku karticu (SD kartica ili jednakovrijedno rješenje). |  |  |  |
| Mora omogućavati jednostavan prijenos podataka na računalo. |  |  |  |
| - Softver za obradu i analizu |  |  |  |
| Mora biti uključen profesionalni softver za snimanje, analizu i obradu termografskih podataka. |  |  |  |
| Softver mora omogućavati: |  |  |  |
| istodobni prikaz termalne i vizualne slike, |  |  |  |
| mjerenje temperatura, |  |  |  |
| izradu izvješća, |  |  |  |
| izvoz podataka u standardnim formatima. |  |  |  |
| Mora imati višejezičnu i višeplatformsku podršku (Windows, macOS, Linux). |  |  |  |
| Mora sadržavati alate za kalibraciju i optimizaciju mjerenja. |  |  |  |
| Licenca mora biti trajna, bez dodatnih troškova. |  |  |  |
| - Obuka i podrška |  |  |  |
| Obvezna provedba najmanje jednog dana stručne obuke na lokaciji naručitelja. |  |  |  |
| Obuka mora obuhvaćati praktično korištenje opreme, analizu podataka i izradu izvješća. |  |  |  |
| - Certifikacija i stručno osposobljavanje |  |  |  |
| Osposobljavanje najmanje jedne osobe prema normi: |  |  |  |
| ISO 9712 i/ili ISO 18436-7 ili jednakovrijednoj normi. |  |  |  |
| Obuka mora omogućavati stjecanje kvalifikacije razine 1 i/ili razine 2. |  |  |  |
| - Savjetodavna podrška |  |  |  |
| Ponuditelj mora osigurati stručnu podršku i konzultacije pri izradi protokola za električna, procesna i mehanička ispitivanja. |  |  |  |

Napomena: Navedene tehničke specifikacije predstavljaju minimalne zahtjeve, osim ako nije drugačije navedeno. Zahtjevi označeni kao „minimalno“ ili „najmanje“ predstavljaju donju granicu, dok zahtjevi označeni kao „najviše“, „do“ ili „maksimalno“ predstavljaju gornju dopuštenu granicu. Ponuditelj može ponuditi uređaj koji je ekvivalentan ili nadmašuje tražene karakteristike. Ponuditelj može ponuditi uređaj boljih tehničkih karakteristika od navedenih, pod uvjetom da time ne odstupa od funkcionalne namjene uređaja. Dopuštena su isključivo manja tehnička odstupanja koja ne utječu na osnovnu namjenu, kvalitetu, sigurnost i funkcionalnost uređaja.