# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – Prilog 1

Tehničke karakteristike (parametri) kako zahtijevani tako i oni koje nudi ponuditelj specificirani su u donjoj tablici. Sukladno zahtjevu Naručitelja, ponuditelj je dužan u navedenoj tablici ispuniti stupac „nuđene karakteristike“ te ju ispunjenu priložiti kao sastavni dio ponude.

| R.br. | Opis | Tražene karakteristike | Nuđene karakteristike | Kol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Infrastruktura EYE tracking - sustava za pracenje pogleda s pripadajućom programskom podrškom |  |  |
| 1.1 | Zaslonski uređaj za praćenje pogleda. | Tehnologija praćenja: Praćenje temeljeno na refleksiji zjenice i rožnice, uz podršku za Dark i Bright pupil načine osvjetljenja. Podržana veličina zaslona: Do 27 inča. Frekvencija uzorkovanja: Minimalno 60 Hz. Točnost (accuracy): 0,45° ili bolja, u idealnim uvjetima. Preciznost (precision): 0,26° RMS ili bolja, u idealnim uvjetima. Sloboda pomicanja glave (na udaljenosti od 80 cm): Minimalno 35 cm × 35 cm, uz praćenje najmanje jednog oka. Radna udaljenost: Do 95 cm od uređaja. |  | 2 kpl |
| 1.2 | Naočale - naglavni, lagani nosivi uređaj za praćenje pogleda. | Pozicija senzora: Senzori za praćenje pogleda i iluminatori moraju biti integrirani izravno u leće. Broj kamera za oči: Minimalno 4 kamere (2 po oku). Kalibracija: Jednotočkasta ili automatska. Kompenzacija klizanja (slippage compensation): Podržana. Kompenzacija paralakse: Automatska. Frekvencija uzorkovanja praćenja pogleda: Minimalno 50 Hz. Vidno polje kamere za scenu: Minimalno 90° horizontalno i 60° vertikalno. Video rezolucija kamere za scenu: Minimalno 1920 × 1080 pri 24 fps. Masa (naglavna jedinica): Maksimalno 80 g (uključujući kabel), radi osiguranja prirodnog ponašanja ispitanika. Pohrana podataka: Podaci se moraju pohranjivati na SD karticu u jedinici za snimanje (neovisno o povezivanju s računalom). Integrirani senzori (IMU): Akcelerometar, žiroskop i magnetometar. Sinkronizacija: Jedinica za snimanje mora podržavati TTL sinkronizaciju. |  | 1 kpl |
| 1.3 | Programska podrška za istraživanja praćenja pogleda (eye-tracking) | Kompatibilnost: Softver mora omogućavati analizu podataka prikupljenih putem zaslonskih (screen-based) i nosivih (wearable) eye-tracking uređaja unutar jedinstvenog softverskog rješenja. Vrsta licence: Trajna (doživotna) licenca, bez pretplatničkog modela licenciranja. Model licenciranja: Floating licenca koja omogućuje instalaciju softvera na više računala, uz mogućnost prijenosa licence između računala i korisnika. Mapiranje pogleda: Softver mora uključivati algoritme za mapiranje podataka pogleda iz video zapisa na statične referentne slike. |  | 1 kpl |

Napomena: Navedene tehničke specifikacije predstavljaju minimalne zahtjeve, osim ako nije drugačije navedeno. Zahtjevi označeni kao „minimalno“ ili „najmanje“ predstavljaju donju granicu, dok zahtjevi označeni kao „najviše“, „do“ ili „maksimalno“ predstavljaju gornju dopuštenu granicu. Ponuditelj može ponuditi uređaj koji je ekvivalentan ili nadmašuje tražene karakteristike. Ponuditelj može ponuditi uređaj boljih tehničkih karakteristika od navedenih, pod uvjetom da time ne odstupa od funkcionalne namjene uređaja. Dopuštena su isključivo manja tehnička odstupanja koja ne utječu na osnovnu namjenu, kvalitetu, sigurnost i funkcionalnost uređaja.